阳春市妇幼保健院修缮配套项目医疗设备采购需求书

第一部分商务要求

一、投标人（供应商）投标资格要求为：

注：投标人在投标时需提供经年审合格的营业执照副本原件核查，否则将作无效标处理。

  - 投标人须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件的法人机构； 1） 具有独立承担民事责任的能力；

  - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

  - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.2参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.3法律、行政法规规定的其他条件。

  - 投标人所投设备提供《医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营许可证》

  - 本项目不接受联合体投标。

- 货物要求：投标人必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物，投标人必须负责设备的安装调试和培训，并提供设备使用说明书、软件等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。

三、设备主要性能参数及配置应参照或类似以下技术参数部分要求，要求报名的供应商须提供技术响应情况表：

| 序号 | 设备名称 | 询价参数(服务)要求 | 报价人响应详细内容 | 正/负/无偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

四、报价应包括：运至合同指定地点的设备费、运输费、卸装费、保险费、安装调试费和验收等一切费用。

第二部分	技术参数

| 阳春市妇幼保健院修缮配套项目医疗设备采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包一（儿童类） |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 预采购数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 免散瞳照相机（手持眼底照相机） | 2 | 套 |  |
| 2 | 儿童注意力分析仪 | 1 | 台 |  |
| 3 | 中国儿童体格健康运动处方系统、智能体测仪、心率检测带 | 1 | 套 |  |
| 4 | 营养信息管理系统 | 1 | 套 |  |
| 5 | 自动鼓室压测量仪 | 1 | 台 |  |
| 6 | 纯音听力计（隔音室带声场） | 1 | 台 |  |
| 7 | 听觉统合治疗仪 | 1 | 台 |  |
| 8 | 电耳镜 | 1 | 台 |  |
| 9 | 普通声级计 | 1 | 台 |  |
| 10 | 温箱（带LED蓝光） | 5 | 台 |  |
| 11 | 一氧化氮气体流量控制仪 | 1 | 台 |  |
| 12 | 婴幼儿经皮黄疸测试仪 | 1 | 台 |  |
| 13 | 一氧化氮治疗仪 | 1 | 台 |  |
| 14 | 转运婴儿温养箱 | 1 | 台 |  |
| 15 | 婴儿T组合复苏器 | 1 | 台 |  |
| 16 | 亚低温治疗仪 | 1 | 台 |  |
| 17 | 中低周波治疗系统 | 1 | 台 |  |
| 18 | 辐射保暖台 | 3 | 台 |  |
| 包二（影像类） |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 预采购数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 不间断电源（UPS) | 10 | 台 |  |
| 2 | 彩超工作站（超声影响信息系统及电脑） | 5 | 个 |  |
| 3 | 高档实时四维彩色多普勒超声波诊断仪 | 1 | 台 |  |
| 包三（综合类） |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 预采购数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 全自动毛细管电泳仪 | 1 | 台 |  |
| 2 | 微量元素分析仪 | 1 | 台 |  |
| 3 | 全自动免疫阴道分泌综合分析仪 | 1 | 台 |  |
| 4 | 医用升温毯 | 1 | 台 |  |
| 5 | 肺功能仪（成人） | 1 | 台 |  |
| 6 | 小儿腹腔镜镜头 | 1 | 支 |  |
| 7 | 腹腔镜光纤 | 1 | 条 |  |
| 8 | 腔镜宫内冷刀刨削系统+设备 | 1 | 套 |  |
| 9 | 大血管闭合钳 | 2 | 把 |  |
| 10 | 多功能ICU抢救床 | 4 | 张 |  |
| 11 | 心电监护仪 | 3 | 台 |  |
| 12 | 负压吸引机 | 2 | 台 |  |
| 包四（CT) |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 预采购数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | CT(32排） | 1 | 台 |  |

包一（儿童类）设备参数

一、手持式免散瞳眼底照相机：

技术参数:

1.类型 ：免散瞳

2.最小瞳孔直径 ：3.5mm

3.视场角度：不小于45度

4.固视点：约9点LED内置固视点

5.屈光度调节范围：-20D ~ +20D

6.调焦方式：自动/手动 劈裂对焦

7.相机像素：≥1200万

8.相机分辨率：≥4096X3072

9.眼底照明方式 ：自然白光LED或红外LED双模式

10.闪光方式 ：自然白光LED

11.近红外光谱范围700nm~880nm

12.白光LED光谱范围：400nm~750nm

13.眼底拍摄：支持约5档亮度调节，约9个固视位置调节，左右眼选择

14.病人信息管理：支持搜索筛选，下载/上传与PC端软件形成连接。

二、儿童注意力分析仪：

（一）主要功能和测评范围:

1、图形划销

在规定时间内，以儿童点击某图形的正确数量，来判断儿童注意力集中程度。采用触摸屏系统，使测试准确，快捷。

2、字母划销

在规定时间内，以儿童点击某字母的正确数量，来判断儿童注意力集中程度。采用触摸屏系统，使测试准确，快捷。

3、数字划销测评

在规定时间内，以儿童点击某特殊数字组合的正确数量，来判断儿童注意力集中程度。采用触摸屏系统，使测试准确，快捷。

4、方格训练

舒尔特方格不但可以简单测量注意力水平，而且还是最专业最普及最简单的注意力训练方法。

（二）主系统要求：

1.需具备多种心理测试诊断方式；

2.具有多种训练功能；

3．大部分测试具有声报图片词汇性能和语音自动提示性能；

4．配备≥19寸红外液晶触摸屏显示器；

5．有摄像功能，可插入精美的高清儿童照片；

6．大部分测试具有声报图片词汇性能和语音自动提示性能；

7.需具有信息管理系统，结果报告打印于一体，并给予指导方案；

8.需具有训练评分功能；

9.需具有打印结果功能，大容量存储空间，家长可随时查询和打印自己孩子的历次健康档案；

10.需具有数据备份恢复功能。

三、中国儿童体格健康运动处方系统、智能体测仪、心率监测设备：

（一）中国儿童体格健康运动处方系统：

1.具备运动库学习的功能，需内置不低于400个运动项目，医生可通过运动学习板块功能，通过图文、视频两种方式快速学习并掌握各个运动的用途/目标/功效、运动说明、动作要领、不适宜人群。

2.系统具备档案管理功能。

3. 需具备运动处方功能，患者扫描报告上的二维码。

4.系统提供运动评估的功能，具备对2岁及以上青少年儿童的体质测评的功能，依据《专家共识的幼儿体质测试手册标准》等标准给出运动评估结论。

5.系统会根据当前患者的年龄和性别，依据《中国7岁以下儿童生长标准》等标准给出生长发育评价结论。

6.系统具备运动项目实时数据图表统计。

7.系统提供处方跟踪监测功能，医生对患者的历史运动处方方案进行查阅、对比分析，同时还可对处方的执行反馈记录做统计查阅。

8.系需具备登录功能。

9.具备多点式接触 /多种频率。

10.具备人体成分分析：体重、去脂体重、肌肉量、脂肪量、骨骼肌含量、蛋白质、无机盐、身体总水分、、体型判定、体脂百分比、细胞内水、细胞外水、健壮指数、水肿指数， 历史对比（体重，脂肪量，肌肉量）、调节建议（脂肪量，肌肉量），总能量消耗等功能。

11.人体姿态评估：高低肩、X/O型腿、颈椎前沿、圆肩驼背、骨盆前/后倾、膝超伸、颈椎侧弯等功能。

12.系统配置功能：

系统支持一家医院多用户同时使用；

支持与医院其他系统进行对接；

具备人脸识别登录功能（有网络），蓝牙传输方式；

具备报告类型：支持外设打印A4报告纸（双面打印，正面体成分，反面体姿态），支持青少年儿童专用版本打印 / 微信小程序 。

13.测量屏幕：10英寸以上， 分辨率1920 * 1080，触控点式。

14.测试年龄范围：03 ~ 99岁 。                                                                                                                                                       15.电池： 可充电离子电池，电池工作时间： 48个小时以上。

（二）智能体检仪：

1.屏幕：10英寸以上，6：8点式接触，分辨率±1920 * 1080，需配置不少于4电极测量；

2.人体成分分析：体重、去脂体重、肌肉量、脂肪量、骨骼肌含量、蛋白质、无机盐、身体总水分、内脏脂肪（等级）、身体质量（BMI）、体型判定、体脂百分比、细胞内水、细胞外水、健壮指数、节段肌肉（四肢躯干）、节段脂肪（四肢躯干）、水肿指数（水分浮肿指数、液体浮肿指数、节段水分浮肿指数、节段液体浮肿指数）， 历史对比（体重，脂肪量，肌肉量）、调节建议（脂肪量，肌肉量），基础代谢，总能量消耗;

3.人体姿态评估：高低肩、X/O型腿、颈椎前沿、圆肩驼背、骨盆前/后倾、膝超伸、颈椎侧弯、脊柱侧弯;

4.人体机能评估：坚持时长、核心稳定性、下肢稳定性、动作标准性、稳定性趋势、晃动幅度。

5．数据储存：自动存储所有数据报告 / 支持远程查看数据报告 / 支持数据报告的备份。

（三）心率监测设备：

1.尺寸: 约L51xW29xH12 mm；

2.重量: 11.5克±；

3.电池类型: 可充锂电池；

4.电池续航: 不小于60小时连续心率监测 工作温度: -10°C 到 50°C / 14°F 到 122°F 传输方式:需ANT+, 蓝牙。

四、营养信息管理系统功能明细需求:

1. 用户门诊档案:

2. 体格检查：

3. 生化评估：

4. 营养风险筛查：

5. 营养素设置：

6. 营养缺乏体征评价：

7. 膳食调查：

8. 食谱制定：

9. 运动调查：

10. 运动处方：

11. 营养建议：

12. 营养随访：

13. 营养监测：

14. 查询统计：

15. 综合打印：

16. 系统管理：

五、中耳筛查仪：

主系统要求：

1.原装的中耳分析仪；

2.具备手动/自动鼓室压测量；

3.可做声导纳测量

4.声压测量范围：正常-400daPa~+200 daPa；

5.含内置热敏打印机和外接打印输出；

6.机器内可存储12份以上数据；

7.可连接平台数据共享，可开放数据端口与其他（医院）软件进行数据上传下载与共享。

六、纯音听力计（隔音室带声场）:

A.设备技术参数：

1.输出：气导、骨导、声场

2.最大输出：≥100dB

3.测试范围：250HZ~8kHZ

4.衰减步长：1/2/5dB

5.总谐波失真：气导≤2.5%，骨导≤5.5%

6.工作电压：220V，频率50HZ

7.链接医院体检系统

8.保存检查结果1000份

9.自动打印检查结果

B.隔音室带声场

1.需参照国家标准GB/T16296-2016《纯音气导和骨导听阀基本消声法》生产，室内本底噪声≤28dB（A）标准，《室外本底噪声≤55dB（A）》；

2.尺寸内径:长1.2米×宽1.2米×高2.1米（可定制）,

尺寸外径:长1.7米×宽1.7米×高2.4米（可定制）；

3.双层中空隔音窗，尺寸：70cm(宽)×60cm（高）（可定制）；

4.需双磁控凸凹式隔音门，独立双门尺寸：186cm(高)×80cm（宽）（可定制）;

5.需独立超强静音换气系统，具有良好的空气流通性；

6.需双“悬浮” 式阻尼减振器与原地面隔离；

7.需密闭式信号接入系统和信号转换接口, 可减少检测设备的声音衰减；

8. 外表面外饰烤漆钢板,防潮、防锈，不得使用喷漆；

9.回字型双层悬浮结构，测听室六面墙体不得与房间混凝土墙体有刚性连接，组装式，可拆卸、搬迁，现场施工不得焊接,全部采用环保材料、安装完成即可投入使用；

12.LED吸顶灯,与隔音室顶部平整。

七、听觉统合训练仪：

主系统要求：

1.A模式：过滤频点：250-8000HZHZ±10%频点范围越广，过滤的频点约有针对性和选择性。软件过滤超敏频率，让患者聆听舒适的信号，从而提高患者的听觉统合能力。

2.B模式：过滤频点：450-13000HZ±10%，可设定频点过滤或频点衰减，使治疗更有针对性，使效果达到极佳状态。

3.音频强度：≥4个等级，±5dB。

4.输出：多路2.4G模块输出，可满足多个患者同时使用。无损传输，双向传播，抗干扰性强，传输距离远，耗电少。

5.配置要求：硬盘：≥500G、15寸电容触摸屏（副屏），液晶屏（主屏）≥19寸，平板电脑1个，无线耳机4个。

八、电耳镜：

1.光照方式：光导纤维照明

2.放大倍率：≤3X

3.窥耳器孔径：可选择2.5mm，3mm，5mm

4.电源：AC:220V±20V，50HZ±1HZ

5.照明光源型号：KJ200LW规格：3.6V/2.6W，微型卤钨灯泡。

九、普通声级计：

1.数字显示测量数据，交直流信号输出;

2.声级测量范围：35dB~130dB（A）40dB~130dB（C）;

3.频率范围：20HZ~8Khz。

十、温箱（带LED蓝光）：

1.在空气温度控制下，控温范围为25℃~37℃，最高温度控制为38℃；

2.在皮肤温度控制下，控温范围为32℃~37℃，最高温度控制为38；

3.在正常使用情况，婴儿床倾斜角度无级可调；

4.婴儿舱内的气流速度不大于0.35m/s；

5.在正常使用情况下，婴儿舱的噪音≤55dB；

6.需具有传感器、超温、风机、偏差、电源中断等故障报警功能；

7.需配备蓝光机，用于辅助治疗相关疾病。

十一、一氧化氮气体流量控制仪：

技术要求：

1.可与各种呼吸机联用，中文菜单操作界面，简易方便的操作系统；

2. 高精度的流量控制系统，采用超长寿命传感器；

3.治疗中一氧化氮浓度控制与对应呼吸机参数值和NO标气浓度相关，最大可以配出的NO浓度为99.9ppm；

4.NO标气输出流量控制：0~950mL/min连续可调，准确度±5%F.S；

5.监测范围：一氧化氮0ppm~100ppm;二氧化氮0ppm~10ppm;

6.监测准确度：±5%F.S；

7.监测报警点：NO为80ppm,NO2为5ppm;

8.显示分辨率：NO浓度监测0.1ppm,NO2浓度监测0.01ppm;流量监测1mL/min;

9.气泵抽气量：250mL/min。

十二、婴幼儿经皮黄疸测试仪：

1.测量方式: 光反射式；

2.测量结果显示: 不小于三位数显示；

3.工作电压指示功能: 指示灯亮表示可进行测试；

4.计算1-5次平均值；

5.校验盘: 校正板0.0±0.5；

6.测量示值误差: 0~20±1；

十三、一氧化氮治疗仪：

技术参数需求：

1.性能指标

1.1 备用电池运行时间：>60分钟

1.2备用电池充电时间：<3.5小时

1.3气源：0.2MPa～0.4MPa，

浓度为400ppm～996ppm的NO医用气体

1.4屏幕：

显示屏：显示屏为触摸屏，显示报警信息、浓度设定、浓度监测、报警设定、菜单等信息。

2.治疗仪设定参数

NO浓度设定范围及设置精度

设定范围：0～80ppm；

监测范围：0～100ppm；

3.氧气浓度监测范围、分辨率及精度：

a)监测范围：0%～100%；

b）分辨率：约1%；

C）精度：±3%。

3.1 NO2浓度监测范围、分辨率及精度

a)监测范围：0～20ppm；

b）分辨率：约0.1ppm；

c）精度：±(20%读数+0.5)ppm。

4.治疗仪报警参数

4.1 NO高浓度报警范围：1ppm～100ppm可调

4.2 NO低浓度报警范围：0ppm～99ppm可调

4.3 NO2高浓度报警范围：0ppm～5ppm可调

4.4氧气高浓度报警范围：21%～100%可调。

4.5氧气低浓度报警范围：18%～99%可调

4.6 NO浓度传感器错误报警：当NO浓度传感器安装错误或失效时产生报警；

4.7 NO2浓度传感器错误报警：当NO2浓度传感器安装错误或失效时产生报警；

十四、转运婴儿温养箱需求：

1.系统控制：

①搭载智能化嵌入式操作系统，多CPU配合使用，实现温度、湿度、氧浓度的精准控制；

②箱温显示范围：至少10℃～42℃，肤温显示范围：至少10℃～42℃；

2.配置LED/LCD液晶显示屏；

3.双层保护：可最大限度的减少医院和科室间转运所产生的热量散失；

4.配脉搏血氧监护模块；

5.配手推车模块；

6.湿传感器实时采集有效数据，达到75以上%的湿化效果；

7.婴儿床配备称重系统；

8.配置抽屉式水箱，医护人员可整体取出，便于进行无死角的清洁消毒操作；

9.配备新生儿监护模块。

十五、婴儿T组合复苏器需求：

1.压力表：-2-10kPa（-20~100cmH2O)；

2.压力限制：（MAX-P）@0-15LPM ≤600kPa (60cmH2O)；

3.吸气峰压（PIP）：@5-15LPM 0.2-5.7kPa (2-57cmH2O)；

4.CPAP/PEEP	：@5-15LPM 0.03-2.3kPa (0.3-23cmH2O)；

5.适用体重范围：≤10KG；

十六、亚低温治疗仪要求：

1.毯、帽温度范围：1-40℃；

2.体温控温范围：26-42℃

3.水温范围（升降温）：-5-40℃；

4. 噪音：≤75db；

5. 整机功耗：≤660VA；

6．配置：主机、冰毯1条、软冰帽1个。

十七、中低周波治疗系统要求：

- 不少于2种工作输出模式，输出电流独立可调；

2. 治疗功能/吸附模式≥8种，能够根据不同病人的具体情况，选择不同的模式；

3. 工作频率：≥256Hz，有多种频率波形的变化，不断变化的波段，有效防止机体耐受性的产生，代替人为进行波段的调节，进而起到最佳的治疗效果；

4.治疗处方/功能≥5种，处方范围能够覆盖到大多数产品适用病症，方便治疗师的操作；

5.各参数及配置设备主要适用于儿童，配置儿童探头≥1个。工作时间8小时以上

十八、辐射保暖台

主要技术参数：

1.温控模式：预热、自动、手动控制模式；

2.温控范围：32℃～38℃；

3.低温操作模式：25℃-38℃，用于特殊婴儿护理；

4.温度显示范围：至少 25℃～42℃；

5.温控精度：≤0.5℃；

6.床面温度均匀度：≤2℃；

7.温度显示精度：≤0.1℃；

8.温度传感器精度：≤0.3℃；

9.升温时间：≤30min；

10.显示方式：设置温度、肤温、计时、加热功率百分比实时 LED 分屏显示；

11.报警功能：具有断电、偏差、超温、传感器故障、手动五种声光报警和自检功能；

12.温度校正：温度偏差可在前面板修正；

13.超温保护：具备双CPU 控制系统、三重超温保护独立切断装置；

14.脱落保护：肤温传感器具有防脱落保护装置。

包二（影像类）设备参数

一、不间断电源（UPS）:

用于医院彩超机在停电状态下能不间断维持不小于半小时正常工作的供电设备。

主要技术参数要求：

UPS类型：在线式（机架式、立式）

额定容量：不小于1KVA

额定功率：不小于3000伏安

额定电压：不小于192

输入配线：单相二线+地线

输入电压范围：110-300V

输入频率范围：45-65Hz

输出电压范围：220±0.2%V

输出频率范围：50 ±0.2%(电池模式）Hz

输出电压波形：正弦波THD ≤ 3%

二、彩超工作站（超声影像信息系统及电脑）：

1.能支持标准的高清采集卡；

2.需支持手柄采集；

3.可对图像进行滤波；

4.系统内能有嵌功能强悍的报告模板设计器；

5.需带有标准模板、个性定制模板、测量模板、填充式模板；

6.系统需拥有大量实用的专家诊断词库、模板即调即出，自由编辑存入 ；

7.能支持远程服务器。

8.能支持预约与登记。

9.能支持生成网络报告。

10.能支持融入原有HIS系统，提供HIS读取和访问接口（需授权开放）。

三、高档实时四维彩色多普勒超声波诊断仪：

1.主系统要求：

1.需拥有最先进的智能盆底技术，最新的容积探头及成像技术，支持多种成像模式，实时4D成像功能、智能5D技术、多方位容积增强显示、自由解剖切面、颅内透明层自动测量功能、胎儿生长参数智能检测、敏感低速血流显示、强大后处理技术、高分辨血流、立体血流等。  至少包含有：输卵管造影软件、产科容积自动切面识别等等功能

2.主机器配套：

①高档实时四维彩色多普勒超声波诊断仪一台；

②配备最新软件；

③配备腹部探头一个；

④腹部四维成像容积探头一个；

⑤阴道四维成像容积探头一个；

⑥小器官探头一个；

⑦超声工作站一个（可联网）；

⑧彩色打印机一台。

包三（综合设备类）设备参数

一、全自动毛细管电泳仪：

- 主系统要求：

毛细管直径约25微米（μm），有精确温控系统，准确度高、灵敏度好，图谱清晰，标注明确，便于解读，不少于50样品/小时，可连续进样约120个标本，重复性好，在检测范围内具有良好的线性，抗干扰能力强。对血红蛋白各组分进行自动分离定量，能够准确进行Hb A2的定量，提示地贫（α地贫，β地贫）和常见的血红蛋白变异体（如中国常见的Hb E,Hb D，Hb J）。

2. 需连接医院LIS系统及配置计算机一台。

二、微量元素分析仪：

1.主系统要求：

1.电化学法或光原子吸收法；

2.实现锌、铁、钙、镁等多种元素检测；                                                                           3.测试通道≥两通道；

4.标本量：≥七种元素检测，采血量≤80微升；

5.灵敏度（相对标准偏差）：二元素标准溶液进样量≤50微升；

6.存储、查询：病例可无限存储、自动编号、可根据病人信息自动查找.

7. 可联医院计算机网络，数据库连接LIS系统及配计算机一台。

三、阴道分泌综合分析仪：

技术参数需求：

- 检验方法：形态学自动镜检与功能学自动检测相结合；

- 显微镜镜检平台：采用高透明一次性计数板，并和生化项目检测卡分开为独立计数板；

3.显微镜要求：保证图片清晰；全视野扫描；梯度重复性一致率≥95% 。

4.功能学生化检测平台：自动温育、自动加注显色剂；

5.检测项目：≥两测试项目；

6.吸样加样方式：具有防止管道堵塞功能，不与样本直接接触；

7.样本处理方式：需完成自动制片，自动成像、自动上传图像、自动判读检测结果；

8.自动染色方式：主机内置全自动染色功能，无需另外配置染色仪，更易于分辨识别细胞形态。

9.检测模式、速度：多模式可选，批量检测速度≥70个样本/小时；

10.可联医院计算机网络，数据库连接LIS系统及配计算机一台。

四、医用升温毯（手术室用）：

技术参数需求：

- 控制系统：智能化高、温度控制可靠灵敏，自由转换单；可升级对接医院HIS系统。

- 主机：配备静音脚轮，支持多种安装方式。

- 温度范围：32℃~43℃，可多档调节。

- 温度显示：需配备大屏幕液晶屏≥5.0英寸，可直观毯面实时温度并设置温度，动态显示。

- 体温探头：患者体表温度实时显示。

- 超温及故障报警：切断电源同时提供声、光报警。

7.热垫规格：下铺、上盖，多种组合，可满足各种技术需求。

8.机器要求噪音≤55db。

9.材料要求：防水耐磨，耐擦洗，绝缘，无耗材，易消毒，无漏液，可透过X射线，对需要X射线透射的手术无影响。

五、肺功能仪（成人）：

技术参数要求：

1.使用一次性过滤器及咬口避免交叉感染。

2.测试模式：VC、MVV、MV、FVC

3..检测仪器不少于保存约1000条体检测试历史记录

4.打印机：行式热敏打印机

5.常规及舒张测试项目

①肺活量. 曲线 VC

VC、VCPR、VC%、IRV、ERV、VT、IC

② 每分钟静息通气量. 曲线 MV

MV、BR、VR、VT、RR

③ 每分钟zui大通气量. 曲线MVV

MVV、MVVPR、MVV%、BSA、MVV/BSA、VT、RR

④ 用力肺活量. 曲线FVC

FVC、FEV1、FEV2、FEV3、FEV1%、FEV2%、FEV3%、MMEF、FEV50、FEV75

⑤流速容量. 曲线 FV

PEFR、FEF75、FEF50、FEF25、FEF10、FEF50/25、PEFR/H、FEF75/H、FEF50/H、FEF25/H、MVV

六、小儿腹腔镜镜头：

1.技术参数：内镜直径5mm，工作长度≥290mm，视野方向30度，视野广角；                                                                     2.主机器配套：可连接OLYMPUS主机及电源、光纤。

七、腹腔镜光纤：

1.能与目前的奥林巴斯腹腔镜、腹腔镜主机配套。

2.主机配套机器：可连接OLYMPUS主机及电源、腹腔镜镜头。

3.工作长度约30cm，内镜直径≤5mm，视野方向30度，视野广角。

4.具有防电击资质，可适用于心脏的手术，支持高温高压消毒及低温等离子消毒。

八、宫内冷刀刨削系统：

A.主系统要求SCB动力主机：

1.可手动设置最高限速，可与至少1款冲洗吸引泵产品实现双机联动，防水面板可擦拭消毒。

2.刨削操作镜：1条，视向角≤30°，工作长度约195mm-300mm，可高温高压消毒。

3.刨削镜鞘1个，可360°旋转，直径≤24Fr，可高温高压消毒，

4.刨削手柄：切割转速率100-7000次/分，可调节， 360°旋转，可高温高压消毒。

5.刨削刀头：直径≤4.8mm，切割方向可360°旋转，可重复使用，高温高压消毒。

B.主机器需配套：

可连接OLYMPUS主机，光纤，闭孔器，连接线，宫腔镜冲洗软件，吸件，脚踏，吸引管，引流瓶。 剪刀，双开剪刀，抓钳。

九、大血管闭合钳：

1.原理是通过电外科双极技术能量的智能优化调控输出，使血管组织的胶原蛋白有效融化，结合器械钳口压力、使血管组织永久闭合。

2.用于7mm以内的动脉大血管闭合，应用大血管闭合技术，可以轻松地闭合血管和组织束，减少缝线、钛夹的使用。

3.开窗式钳口，带齿面；长约340mm；工作直径约5mm。

3.与链接医院爱尔博工作站，可以重复使用

4.带有自动停止功能

5.钳口进行了防黏连处理（玫瑰金色涂层），预防电凝后组织黏连。

十、多功能ICU抢救床：

A.主要技术规格及配置需求：

产品参数以下：

规格：全长约2200mm，全宽约800mm，床板长约1850mm，床板宽约600mm，

高低升降550 ~ 900mm

配备电动马达

B.基本功能：

1．功能：背部可升降角度：0-75°±5°、腿部可升降角度：0-45°±5°；前倾斜0-18°，后倾斜0-18°。

2．床板：强度更高，不变形，背板可直接透X光。

3．框架：采用优质钢材制成。

4．护栏板：成型两侧护栏板，高度≥300mm，患者更安全。

5．脚轮：采用中控锁四个直径≥180mm的脚轮，四轮同时固定。

6．床帝两侧配有附属吊架，可县挂药剂袋，配有输液架收藏架。

7．床体下有一体式托盘，可放置氧气瓶，使用方便，托盘能承重≥10Kg。

8．床垫：采用面料表面防水处理，易于清洗，装有拉链，外部面料可水洗。

十一、心电监护仪参数：

1.适用人群：成人、儿童、新生儿；

2.主机重量：＜3.5KG(带电池)

3.可测项目：心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏等；

4.报警功能：三级声光报警，参数报警级别可调；

5.存储：支持外部USB存储设备。

十二、负压吸引参数：

1.极限负压值：≥0.09MPa（680mmHg）；

2.抽气速率：≥20L/min（泵出口处≥30L/min）；

3.贮液瓶：≥1500ml×2；

4.输入功率：380VA。

包四（CT)设备参数

CT（32排以上）：

A.具体要求：

1.含电缆规格为5X185mm长度300米及电箱。

2.含放射诊疗建设项目职业病危害放射防护预评价报告,放射诊疗建设项目职业病危害控制效果评价报告和环评检测费用。

3.含全自动高压注射器、胶片机、原厂工作站(不允许换成第三方工作站，并含接入采购人原有信息系统并正常使用）。

4.免费安排院方指定两名工作人员到二级或二级以上医院进行培训（费用包括培训人员的住宿费和培训费）。

5.含设备地线项目及稳压器一台

6.含CT机房防辐射项目并达到GBZ130-2020《放射诊断放射防护要求》并检测合格

B.配置参数需求：

主要技术规格及配置

1.扫描架孔径：≥70cm；

2.扫描架倾角	≥ ±30°	；

3.具备三维激光定位系统；

4.探测器Z轴物理排数：≥32排；

5.单圈扫描层数：≥60层	；

6.最薄扫描层厚：＜0.625mm	；

7.最大螺距：≥1.5；

8.球管阳极实际热容量：≥4.0MHU

9.最大球管电压：≥140KV；

10.最小球管电压：≤80KV；

11.空间分辨率（X-Y轴) @0%MTF：≥15LP/CM ；

12.密度分辨率	：≤3mm@0.3%；

13.主控制台计算机系统

14.内存：≥16GB；

15.硬盘：≥2TB；

16.不小于24英寸高分辨率液晶平面显示器，显示矩阵：≥1920×1080。

17.需具备MPR/CPR/SSD/MIP/VR；

18.需具备组织裁剪；

19.需具备三维（3D、SSD）软件；

20.需具备最大及最小密度投影（MIP,MinP）；

21.需具备三维容积测量评估功能；

22.需具备CT血管造影；

23.需具备一键式容积重建；

24.需具备三维肺小结节分析评估软件；

25.需具备三维肺气肿分析评估软件。

26.需提供床垫等；

45.需提供主计算机用不间断电源（UPS）；

46.需提供主控台工作桌椅套件。