骨二科、外二科（普通外科）及颅脑外科手术器械申购需求书

为进一步提升骨二科、外二科（普通外科）及颅脑外科临床手术诊疗水平，满足科室日常手术开展、复杂手术实施及患者诊疗安全的需求，弥补现有手术器械配备缺口，降低手术风险，提高手术精准度与效率，现申请采购一批专用手术器械。具体申购明细、技术参数及相关要求如下：

## 一、设备明细及预算

| 设备/器械名称 | 数量 | 单位 | 单台/个预算 （元） | 总预算 （元） | 对应使用科室 | 用途概述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肩关节镜上肢牵引架 | 1 | 台 | 45000 | 45000 | 骨二科 | 肩部及相关关节开放、镜下、松解、复位等手术的牵引固定 |
| 双极电凝钳 | 1 | 个 | 8280 | 8280 | 骨二科、外二科（普通外科） | 手术中组织止血、凝固处理 |
| 电动骨（头颅）钻 | 1 | 台 | 30000 | 30000 | 骨二科、颅脑外科 | 骨骼及头颅手术中的钻孔、磨削操作 |
| 动脉瘤夹钳 | 1 | 个 | 18000 | 18000 | 颅脑外科 | 动脉瘤手术中夹闭动脉瘤的精准操作 |
| 合计 |  |  |  | 101280 | - |  |

本次申购总预算：人民币 101280 元（大写：壹拾万壹仟贰佰捌拾元整）。

## 二、技术参数及质量要求

### （一）肩关节镜上肢牵引架

1.满足临床手术中对关节牵引的精准需求，适用于肩部及相关关节的开放、镜下、松解、复位等各类手术操作，支持患者仰卧位、侧卧位等多种体位。

2.设备匹配常规手术床，采用耐腐蚀、易清洁的医用级金属材质。

3.根据术中情况选择不同角度，可外展、内旋、前曲、后伸、旋转、牵拉

4.具备高度、长度、角度等多维度灵活调节功能，可实现全方位旋转并在任意位置锁定；

5.具有高稳定性与安全防护机制，防止使用过程中出现意外；

6.配备移动底座，移动时噪音低且不易倾覆；

7.配置可重复清洗消毒的袖套及多规格牵引力调节组件，

8.与各类手术床具有广泛兼容性，可满足不同临床场景的使用需求。

9.整机质保≥1年

10.提供装机现场培训（操作+维护）及临床应用专项培训

11.生产日期距合同签订时间≤3个月

12.使用年限≥8年，需提供原厂承诺或机身铭牌照片证明，避免短期淘汰风险，降低长期成本。

13.售后服务：1小时内电话响应，5小时内现场维修（需提供原厂质保承诺）

### （二）双极电凝钳

1.适用于手术能量系统设备双极电凝

2.规格5*330，螺口，双动直头

3.配置：手柄2个，电极线2条，钳头2个，钳杆（双动直头）3个

### （三）电动骨（头颅）钻

1 本设备用于临床手术场景，对生物体骨组织实施精准钻孔操作。

2 设备采用电池独立供电模式，无需依赖外接电源，可灵活应用于手术室常规手术及需移动操作的骨组织精准钻孔。

3 核心操作功能：具备对骨组织进行间歇式钻孔处理的能力，额定转速：0~1000r/min，满足骨科手术中骨钻孔的核心临床需求。

4 设备由主机、充电器、专用电池及不少于16种规格钻头组成；集成快速接头与十字导向组件，支持钻头快速更换及钻孔精准定位；手柄符合人体工程学设计，提升手术操作的稳定性与舒适性。

5 支持多规格钻头更换，可满足不同手术部位、不同钻孔需求的临床操作。

6 具备稳定的转速调节功能，运行噪声低；机械精度高，有效控制钻孔过程中的径向偏差与轴向位移，保障钻孔操作的准确性。

7 电磁兼容性能符合医疗设备相关标准，可与手术室其他医疗设备协同使用，无显著电磁干扰。

8 可重复消毒使用

9 整机质保≥1年

10 提供装机现场培训（操作+维护）及临床应用专项培训

11 生产日期距合同签订时间≤3个月

12 使用年限≥8年，需提供原厂承诺或机身铭牌照片证明，避免短期淘汰风险，降低长期成本。

13 售后服务：1小时内电话响应，5小时内现场维修（需提供原厂质保承诺）

### （四）动脉瘤夹钳

1 用于脑动脉瘤手术，双关节标准型，规格：220mm

2 钛合金制造，重量轻、耐用，可重复消毒使用，

3 具凹陷的末端及可调节的鄂部，增加手术使用多面性。

4 纤细的外形增加医生术中视野。

5 整机质保≥1年

6 提供装机现场培训（操作+维护）及临床应用专项培训

7 生产日期距合同签订时间≤3个月

8 使用年限≥8年，需提供原厂承诺或机身铭牌照片证明，避免短期淘汰风险，降低长期成本。

9 售后服务：1小时内电话响应，5小时内现场维修（需提供原厂质保承诺）