检验科、血液净化中心、院前急救及重症医学科设备申购需求书

为进一步完善检验科、血液净化中心、院前急救及重症医学科的设备配置，满足临床诊疗、急救处置、患者护理及医疗质控的核心需求，弥补现有设备缺口，提升服务效率与诊疗安全性，降低医疗风险，现申请采购一批专用医疗设备。具体申购明细、技术参数及相关要求如下：

## 一、设备明细及预算

| 设备/器械名称 | 数量 | 单位 | 单台/个预算 （元） | 总预算 （元） | 对应使用科室 | 用途概述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压蒸汽灭菌锅 | 1 | 台 | 12000 | 12000 | 检验科 | 诊疗器械的高压蒸汽灭菌，保障无菌操作 |
| 掌上B超 | 1 | 个 | 20000 | 20000 | 血液净化中心 | 快速超声检查，辅助诊断 |
| 全数字多道心电图机 | 2 | 台 | 8300 | 16600 | 院前急救 | 快速采集患者心电信号，辅助诊断心律失常、心肌缺血等病症 |
| 气垫床 | 10 | 套 | 1450 | 14500 | 重症医学科 | 预防长期卧床患者压疮，提升患者卧床舒适度 |
| 合计 |  |  |  | 63100 | - |  |

本次申购总预算：人民币 63100 元（大写：陆万叁仟壹佰元整）。

## 二、技术参数及质量要求

### （一）高压蒸汽灭菌锅

### 1 主要用于医疗器械、手术织物、敷料、实验室器皿、培养基、非密闭液体制剂以及与血液或体液接触的医疗用品等医疗用品的灭菌处理，通过可靠的灭菌流程保障医疗用品的无菌安全，满足临床高负荷、多类型物品的灭菌需求，助力医疗机构感染控制与诊疗安全。

### 2 主体采用高品质不锈钢材质，具备优良抗腐蚀性能与较长使用寿命，适配长期高频次灭菌循环循环使用需求。

### 3 容积：≥80L，提供最大单次装载量。

### 4 采用单门手动平移式结构，搭配自胀式密封胶圈，确保灭菌过程密闭性；门体配备安全联锁装置、门检测装置及高效隔热材料门罩，兼具操作安全与节能效果。

### 5 无需外接蒸汽源，通过主体内加热直接产生饱和蒸汽。

### 6 实现注水、升温、灭菌、排气全流程自动化运行，灭菌完成后提供声光提醒；支持快速排气与慢速排气功能，适配不同类型物品灭菌需求。

### 7 内置多种预设灭菌程序（覆盖固体类、液体类、培养基、琼脂等常见类型），支持自定义程序储存与调用，满足个性化灭菌方案制定。

### 8 配备防干烧报警、超压自动泄放、超温保护、电力安全保护等多重机制；低水位检测报警并自动切断加热电源，门安全联锁装置防止误操作，保障灭菌过程安全可控。

### 9 设有快速检修修窗口，电气部分维护无需拆解外罩；配备防水型门检测开关，部件性能稳定可靠。

### 10 主机配套门胶圈、波纹管、不锈钢提篮、不锈钢提桶等必要附件，额外提供压力表与安全阀备用件，满足计量检测与维护需求。

### 11 设备需符合特种设备、消毒产品卫生安全相关国家规范，提供消毒产品卫生安全评价报告及备案证明、生产许可证、特种设备制造证等合规资质文件。

### 12 需免费提供设备安装服务及协助需方办理特种设备使用证。

### 13 整机质保不少于2年。

### 14 提供装机现场培训（操作+维护）。

### 15 生产日期距合同签订时间≤3个月。

### 16 使用年限≥8年，需提供原厂承诺或机身铭牌照片证明，避免短期淘汰风险，降低长期成本。

### 17 售后服务：1小时内电话响应，5小时内现场维修（需提供原厂质保承诺）。

### （二）掌上B超

1、适用场景

适用于麻醉科、疼痛科、康复科、急诊科、肾病科、泌尿科、介入科等多专科诊室的临床超声诊断工作，覆盖颈动脉、深静脉、外周血管、神经、肌骨、腰椎等多部位检查需求。

2、系统核心性能

硬件与便携性：具备多通道硬件配置，超声系统开机响应迅速；主机体积小巧、重量轻盈，便于便携操作；配备物理操作按键，可快速实现图像冻结与解冻。

兼容性与数据传输：适配独立显示器及手机、平板、电脑等智能终端，通过专用数据线实现高速数据传输，可获取实时射频（RF）数据；具备开机冻结状态下的主机热拔插功能，能自动识别适配探续航与辅助功能：配备智能省电模式，续航能力满足临床长时间连续使用需求；内置穿刺引导模块，支持双线区间引导、引导线位置及角度可调、屏幕中位引导线；支持图像一键全屏放大，设有高速USB输出接口。

3、图像技术要求

B型模式：具备多段时间增益补偿（TGC）调节，增益及动态范围可调范围广，支持高倍数局部放大，扫查帧率与线密度满足临床诊断精度，线阵探头探测深度覆盖常用需求，支持一键全屏及多档M型模式：增益支持独立宽范围调节，取样线位置及扫描速度可灵活调整，动态范围可调。

彩色血流成像（CF）：标尺范围覆盖临床常用血流速度区间，壁滤波及脉冲重复频率可调，取样框大小及位置灵活调整，线阵探头偏转角可调。

脉冲多普勒（PW）：支持多种显示方式及同步模式，具备基线调整、扫描速度调节、降噪、自动描迹等功能；血流速度测量范围覆盖高速及低速需求，取样门大小、脉冲重复频率及扫描速度可调。

4、探头配置

需配备线阵探头，阵元数量充足，频率范围覆盖常用超声诊断频段，声窗口径适中，最大显示深度满足临床检查需求。

5、测量与图文管理

常规测量：支持B型模式下长度、周长、面积、内中膜厚度（IMT）测量；M型模式下时间、速度测量；PW模式下血流量速度、加速度、时间测量。

图文管理：支持长时间电影图像保存与回放；具备图像保存、导出、打印、删除及文字注释功能。

6、质量保证

整机质保期≥3年

生产日期距合同签订时间≤3个月

使用年限≥8年，需提供原厂承诺或机身铭牌照片证明，避免短期淘汰风险，降低长期成本。

售后服务：质保期1小时内电话响应，5小时内现场维修（需提供原厂质保承诺）。

### （三）全数字多道心电图机

### 1.适用于急诊、体检、住院等静息心电图检查多种场景，可满足全年龄段人群及起搏器患者的临床心电检测需求，具备高效、精准、便捷的特点，可显著提升心电检查效率与诊断准确性。

### 2.设备支持18导心电波形同步检测。

### 3.起搏器可自动检测起搏器工作状态无需手动选择灵敏度。

### 4.信号处理方面，电压分辨率≥1uV、模数转换≥24位，采用直流耦合心电放大器。

### 5.开机时间迅速，不大于10秒，输入患者信息时屏幕下方应显示实时ECG波形，自动重新分析心电波形并生成新诊断。

### 6.设备具备自动导联脱落检测与提示功能，可有效避免因接触不良导致的误诊风险。

### 7.配备高分辨率彩色触摸屏，确保波形显示清晰、操作流畅，屏幕可预览完整心电图报告。

### 8.内置噪声过滤算法，提升复杂环境下的信号采集稳定性。

### 9.存储与数据交互方面，内置存储容量≥800份报告，支持U盘存储并转移电子报告，可通过条形码扫描枪接收患者信息。

### 10.通过国家医疗器械认证。

### 11.整机质保期≥3年。

### 12.生产日期距合同签订时间≤3个月。

### 13.使用年限≥8年，需提供原厂承诺或机身铭牌照片证明，避免短期淘汰风险，降低长期成本。

### 14.售后服务：质保期1小时内电话响应，5小时内现场维修（需提供原厂质保承诺）。

### （四）气垫床

1.适用于长期卧床患者的褥疮预防，以及已发生褥疮或局部皮肤红肿、溃烂患者的辅助治疗。

2.通过床垫微孔持续输出干燥空气，降低被褥内湿度、置换污浊空气，抑制细菌滋生。

3.床垫柔软支撑特性，减少局部皮肤受压，实现褥疮预防与辅助治疗的临床效果。

4.床垫面料：采用尼龙PVC材质，具备良好的耐用性与临床适用性。

5.充气系统：采用高品质电磁驱动技术，运行噪音低（≤45dB）、使用寿命长、性能稳定；工作压力符合临床安全标准，确保患者使用舒适性与安全性。

6.适用于常规病床规格。

7.有效的医疗器械生产许可证及注册证，完全符合国家医疗器械相关法规与质量标准，

整机质保期≥1年。