针灸科中医治疗设备申购需求书

为进一步完善针灸科中医治疗设备配置，提升科室对颈肩腰腿痛、骨关节疾病、慢性炎症等病症的诊疗效果，弥补现有设备缺口，满足患者多样化中医治疗需求，同时规范治疗流程、提高治疗安全性与有效性，现申请采购一批专用中医治疗设备。具体申购明细、技术参数及相关要求如下：

## 一、设备明细及预算

| 设备/器械名称 | 数量 | 单位 | 单台/个预算 （元） | 总预算 （元） | 对应使用科室 | 用途概述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超短波治疗仪 | 1 | 台 | 40000 | 40000 | 针灸科 | 用于慢性炎症、软组织损伤等病症的超短波理疗，促进炎症消退、组织修复 |
| 电脑中频治疗仪 | 1 | 台 | 13800 | 13800 | 针灸科 | 通过中频电疗刺激肌肉、神经，缓解疼痛、改善血液循环，辅助治疗骨关节及软组织疾病 |
| 牵引床 | 2 | 台 | 24000 | 48000 | 针灸科 | 用于颈椎、腰椎疾病的牵引治疗，拉伸椎间隙、缓解椎间盘压力，改善关节功能 |
| 合计 |  |  |  | 101800 | - |  |

本次申购总预算：人民币 101800 元（大写：壹拾万壹仟捌佰元整）。

## 二、技术参数及质量要求

### （一）超短波治疗仪

### 1 适用于各级医疗机构的康复医学科、理疗科、骨科、外科等临床科室，可针对急慢性软组织炎症、疼痛性疾病、关节病变、术后组织修复等病症开展物理治疗，通过非侵入性方式改善局部血液循环、缓解炎症反应、减轻疼痛症状，助力患者功能恢复与康复进程。

### 2 采用柜式一体推车结构，配备锁止万向轮，可灵活在科室内部移动并稳定固定。

### 3 搭载全触摸屏操作界面，交互逻辑直观，参数设置简便快捷，有效提升临床操作效率。

### 4 支持连续、断续、脉冲三种输出模式，适配不同病症类型及治疗阶段需求；

### 5 断续模式可调节脉冲频率，脉冲模式支持脉冲宽度与频率的精细调整，自行可调治疗时间，满足个性化治疗方案制定。

### 6 配备柔软导电材质的电极板，多规格配置，可贴合人体不同部位（如关节、躯干、四肢等），兼顾治疗舒适性与贴合度。

### 7 输出功率稳定，长时间连续工作状态下性能保持一致。

### 8 设有清晰的功率指示装置，便于医护人员实时监控治疗强度。

### 9 具备自动预热功能，开机后快速进入治疗就绪状态，减少等待时间。

### 10 可无缝融入康复医学科、理疗科等科室日常诊疗流程，支持多科室共享使用，满足不同临床场景的治疗需求。

### 11 IS013485质量管理体系认证。

### 12 整机质保不少于2年。

### 13 提供装机现场培训（操作+维护）。

### 14 生产日期距合同签订时间≤3个月。

### 15 使用年限≥5年，需提供原厂承诺或机身铭牌照片证明，避免短期淘汰风险，降低长期成本。

### 16 售后服务：1小时内电话响应，5小时内现场维修（需提供原厂质保承诺）。

### （二）电脑中频治疗仪

### 1 适用于针对急慢性疼痛、神经肌肉功能障碍、软组织损伤、术后康复等病症开展物理治疗。通过中频电刺激技术改善局部血液循环、缓解肌肉痉挛、促进神经功能恢复，助力患者减轻症状、加速功能康复进程。

### 2 采用台式配置推车结构；增强移动灵活性，适配不同诊疗场景需求。

### 3 双通道4路电极输出，可同时对患者多个治疗部位治疗需求，优化诊疗流程。

### 4 提供多种调制波形及组合模式，适配不同病症类型、治疗阶段及患者个体差异，支持个性化治疗方案制定。

### 5 具备可控热疗功能，可根据治疗需求调节温度，最大发热温度应≤60℃，提高治疗效果与患者安全性与舒适性。

### 6 内置多种预设治疗处方，覆盖常见病症类型，便于医护人员快速选择适配方案；支持治疗时间设定，满足不同疗程的个性化需求。

### 7 具备电源中断、治疗结束等场景下的安全提示与输出切断功能，有效规避治疗风险。

### 8 支持长时间稳定连续工作，适应科室高负荷使用需求；输出参数保持稳定一致，确保治疗效果的可靠性与重复性。

### 9 IS013485质量管理体系认证。

### 10 整机质保不少于2年。

### 11 提供装机现场培训（操作+维护）。

### 12 生产日期距合同签订时间≤3个月。

### 13 使用年限≥8年，需提供原厂承诺或机身铭牌照片证明，避免短期淘汰风险，降低长期成本。

### 14 售后服务：1小时内电话响应，5小时内现场维修（需提供原厂质保承诺）。

### （三）牵引床

1 本设备适用于颈腰椎退行性病变、椎间盘突出症、颈肩腰腿痛等病症开展科学牵引治疗。通过非侵入性的牵引方式缓解神经压迫、改善脊柱力学平衡、促进局部血液循环，助力患者减轻疼痛症状与功能障碍，加速康复进程。

2 支持颈椎与腰椎分别或联合牵引，兼顾不同部位治疗需求，适配多场景临床应用。

3 提供多种牵引模式（含间歇、持续、阶梯式等类型），适配不同病症阶段、患者个体耐受度与治疗目标，支持个性化治疗方案制定。

4 内置预设多种治疗方案，可快速调取使用，提升临床操作效率与信息化水平。

5 上身床面采用气动升降设计，可实现成角牵引功能，适配不同体型患者与治疗体位需求，增强牵引贴合度与治疗效果。

6 配备患者应急及医务人员急退按键，确保治疗过程安全可控。

7 牵引力量具备自动补偿功能，维持牵引效果稳定一致；牵引带采用优质捆绑方式，操作简便且贴合度高。

8 床面具备可控温热功能，温控温度在37℃左右，提高治疗效果与患者舒适性。

9 操作界面清晰动态显示牵引力及时间等数值，设定值与运行值需同步呈现，便于医护人员实时监控，确保安全性。

10 支持长时间连续稳定工作，适应科室高负荷使用需求；输出参数精准可控，保障治疗效果可靠性与重复性。

11 IS013485质量管理体系认证。

12 整机质保不少于2年

13 提供装机现场培训（操作+维护）

14 生产日期距合同签订时间≤3个月

15 使用年限≥8年，需提供原厂承诺或机身铭牌照片证明，避免短期淘汰风险，降低长期成本。

16 售后服务：1小时内电话响应，5小时内现场维修（需提供原厂质保承诺）。