## 需求论证表
医学装备购置需求论证表
设备名称：输尿管硬镜 科室：外一科（泌尿外科）
1 | 临床用途：用于泌尿外科输尿管腔内疾病的诊断、探查，以及输尿管结石碎石、取石等微创介入手术操作。
2 | 光学操作视野：采用最新型一体化设计结构，视野角度 12°，可提供适配输尿管腔内手术的清晰操作视野，减少术中视野盲区，提升腔内探查与器械操作的精准度。
3 | 镜身尺寸：适配镜身工作直径 8/9.8Fr（±2%），匹配成人输尿管解剖特征，降低镜身置入时对输尿管黏膜的机械损伤，保障镜身通过性与操作安全性；工作长度 450mm（±5%），可满足输尿管全程探查及上尿路微创操作的深度需求，覆盖临床常规手术范围。
4 | 器械操作通道：配置5Fr（±2%）标准工作通道，可兼容泌尿外科常规微创操作器械，满足术中器械置入、碎石、取石等核心操作需求，保障手术操作的兼容性与实用性。
5 | 水路灌注系统：镜身两侧进出水口与镜身呈垂直布局，优化术中灌注水流路径，持续稳定保持手术视野清晰，避免水流干扰影响操作；两侧进出水阀中心间距适中，符合临床单手操作习惯，提升术中操控便捷性与手术效率；进出水阀采用可拆卸塑料水阀，便于术后拆卸清洁、消毒维护，有效降低院内交叉感染风险，提升设备复用安全性。
6 | 密封防护性能：镜身尾端器械通道配备内置密封圈机构，可有效防止术中灌注液渗漏，保持术区干燥整洁，避免渗漏影响操作环境与设备稳定性，保障手术安全开展。
7 | 消毒灭菌适配设备整体可耐受134℃高温高压灭菌及低温灭菌，符合医院消毒供应中心标准灭菌流程，满足临床高频次、安全灭菌使用需求，严格落实医院感染防控要求。
8 | 质保不少于18个月
9 | 提供装机现场培训（操作+维护）
10 | 使用年限≥8年
11 | 售后服务：1小时内电话响应，24小时内现场维修（需提供质保承诺）