## 需求论证表
医学装备购置需求论证表
设备名称：肾镜 科室：外一科（泌尿外科）
1. 适用于泌尿外科肾脏手术视野观察需求，一体化设计，视野角度精准为12°，确保手术过程中可清晰观察肾脏内部病变部位、手术操作区域细节，无视野盲区，保障手术精准度。
2. 管鞘规格：镜管插入端≤8.5/12Fr，适配不同手术场景及患者个体差异，管鞘材质需符合医用级标准，表面光滑无毛刺，避免损伤尿路黏膜组织。
3. 有效工作长度不小于250mm，适配成人肾脏手术操作深度需求，确保器械通过工作通道可顺利抵达肾脏手术部位，满足临床各类肾脏手术操作范围要求。
4. 工作通道：有效使用工作通道不小于6 Fr，通道设计需保障水流量充足，可快速冲洗手术区域，降低视野模糊概率，确保手术视野持续清晰，提升手术效率。
5. 持手设计：采用特有的环形持手结构，符合人体工学原理，握持舒适、受力均匀，可减轻医护人员长时间手术操作疲劳，提升握镜稳定性，避免因手部抖动影响手术精度。
6. 进出水操控：采用左右双侧进出水通道开关设计，开关独立可控、操作便捷，医护人员可根据手术需求灵活调节进出水流量，无需反复调整体位，提升手术操控效率。
7. 防水减压功能：内置防水减压装置，可有效平衡设备内部压力，防止手术过程中水流外喷、渗漏，避免污染手术区域，保障手术环境整洁及医护人员操作安全。
8. 进出水口角度：双侧进出水口垂直设计，间距设计合理，适配手术台布局及操作姿势，避免进出水管线缠绕，影响手术操作空间，提升操控便捷性。
9. 进出水阀要求：进出水阀采用可拆卸式医用级塑料水阀，材质符合生物相容性标准，无异味、无有害物质，可拆卸设计便于术后清洁、消毒及维护，降低交叉感染风险。
10. 器械通道密封：尾端器械通道内置密封圈机构，密封圈材质为医用级耐温、耐消毒材料，密封性能良好，可防止水流从器械通道渗漏，同时避免器械进出时损伤通道，保障设备使用寿命，适用于低温等离子消毒。
11.消毒灭菌适配设备整体可耐受134℃高温高压灭菌及低温灭菌，符合医院消毒供应中心标准灭菌流程，满足临床高频次、安全灭菌使用需求，严格落实医院感染防控要求。
12.质保不少于18个月
13.提供装机现场培训（操作+维护）
14.使用年限≥8年
15.售后服务：1小时内电话响应，24小时内现场维修（需提供质保承诺）